ООО «Кубаньвессервис»
352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Железнодорожная, 65
ИНН 2302048620 Р/С 40702810314010000290 В дополнительном офисе г.Армавира филиала Внешторгбанка в г.Краснодаре БИК 040349987, К/С 30101810100000000987, www.ru-scales.com, e-mail:inf@ru-scales.com

техниЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АвТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ.
1. Назначение.

Весы предназначены для взвешивания грузов с отображением результатов взвешивания на цифровом табло. 

2. Описание.

Весы состоят из двух основных узлов: «Грузоприемного устройства» и «Устройства весоизмерительного».

Грузоприемное устройство представляет собой стальную платформу, установленную на тензодатчики с помощью монтажных узлов. Грузоприёмное устройство обеспечивают равномерное распределение нагрузки на датчики, предотвращают боковые паразитные нагрузки и имеют цепь защиты датчика от сварочных токов и молнии. 

Тензодатчики воспринимают нагрузку от взвешиваемого груза, и преобразуют ее в электрические сигналы, поступающие по кабельным соединениям сначала в соединительные коробки, а затем в блок обработки. Блок обработки имеет цифровую светоизлучающую индикацию для отображения массы груза и других параметров. Датчики  допускают перегрузку в 150%  в течение 1 минуты.
Блок обработки имеет следующие возможности:
•	установка весов на нуль автоматически и вручную;
•	выборка массы тары и ввод значения массы тары с клавиатуры;
•	вывод на индикацию значений массы "брутто", "нетто", тары;
•	накопление результатов нескольких взвешиваний, их суммирование;
•	передача данных на компьютер и дистанционное управление от компьютера (RS-232);
•	выдача протокола на печать
•	 подключение  дублирующего табло

Основные технические характеристики весов указаны в таблице 1.
Таблица 1
Наименование характеристики	Значение характеристики	
Наибольший предел взвешивания, тн.	40	
Наименьший предел взвешивания, кг	200-400	
Дискретность, кг	 20	
Класс точности по ГОСТ 29329-92 и МР МОЗМ №76	III - средний	
Пределы допускаемой погрешности, кг:  		
-	при первичной поверке 		
в интервале до 500е включ.	±1 е	
в интервале св. 500е до 2000е вкл.	±1 е	
-	в эксплуатации и после ремонта на эксплуатирующем предприятии:		
в интервале до 500е включ.	±1 е	
в интервале св. 500е до 2000е вкл.	±2 е	
   Порог чувствительности	1,4 d	
Диапазон рабочих температур, °С		
- для грузоприемного устройства с датчиками	от минус 30 до плюс 45	
- для электронно-измерительного  устройства 	от 0 до плюс 40	
Относительная влажность воздуха, не более, %		
- для грузоприемного устройства с датчиками	98	
- для блока индикации 	85	
Степень защиты 		
- датчиков, кабельных соединений и коробки соединительной	IP68	
- блока индикации 	IP66	
Параметры электрического питания:		
-	 напряжение, В	220 +22-33	
-	 частота, Гц	50±1	
Потребляемая мощность, не более, В.А	15	
Средняя наработка на отказ, ч	25000	
Число платформ в грузоприёмном устройстве	3	
Размер грузоприемного устройства	18 х 2,8 х 0,52	
Кабель соединительный 	25 м.	

Шефмонтаж – 10% стоимости весов.

Гарантийный срок на изделие –3 года.

Тел. (86137) 3-50-15